#### ­ Przygoń, dn. 09.03.2020

­**Ogłoszenie o zamówieniu   
Chromatograf GC/MS**

**1. Zamawiający**

VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Przygoń, ul. Wczasowa 2

95-082 Dobroń

NIP: 831-000-11-56 REGON: 730020693

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U.2004 nr 19 poz. 177) Zamawiający nie jest zgodnie z art. 3 ust. 5 zobowiązany do stosowania PZP.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujących od dnia 22 sierpnia 2019 r. z późn. zm. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego jak również Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego obowiązujących od dnia 22 sierpnia 2019 r. z późn. zm. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

**3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach I osi priorytetowej (Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy);**

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy VIMAX Małgorzata Rogiewicz

Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Numer naboru RPLD 01.02.01-IP.02-10-051/19

Numer umowy RPLD 01.02.01-10-0008/19-00

**4. Warunki udziału w postępowaniu**

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**5. Opis sposobu przygotowania ofert**

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką firmową.

Oferta powinna:

- zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;

- posiadać datę wystawienia;

- powoływać się na tytuł zapytania ofertowego;

- posiadać termin ważności oferty (minimum 30 dni);

- posiadać warunki i termin płatności (minimum 30 dni od daty wystawienia faktury);

- posiadać termin realizacji zamówienia;

- posiadać okres i warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;

- posiadać wartość netto oraz brutto w walucie lub PLN. Jeżeli kwota opiewać będzie na inną walutę niż złoty polski, wówczas zamawiający, dla celów wyboru oferty przeliczy ją na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego rozpatrywanie ofert.

- zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert (dotyczy ofert dostarczonych pocztą, kurierem lub osobiście)

- zawierać wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu (Zamawiającym) – oświadczenie do pobrania ze strony internetowej [www.vimax.pl](http://www.vimax.pl)

- mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym lub/i załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter jedynie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ,,ofert równoważnych”. Przez ,,ofertę

równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot oferty spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

**6. Termin wykonania zamówienia**

Nie później niż do 12 tygodni od złożenia zamówienia. Za datę złożenia zamówienia uważa się dzień zawarcia umowy z Wykonawcą.

**7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy składać:  
   - w formie elektronicznej na adres e-mail: dotacje@vimax.pl  
   - jako przesyłkę kurierską/pocztową na adres zamawiającego:   
   VIMAX Małgorzata Rogiewicz Przygoń, ul. Wczasowa 2, 95-082 Dobroń  
   - osobiście w siedzibie firmy.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2020 o godz. 15:00
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w trakcie wyboru.
4. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 8:00 dnia 30.03.2020 w siedzibie firmy Vimax Małgorzata Rogiewicz  
   Przygoń, ul. Wczasowa 2;  95-082 Dobroń
5. Wybór oferty nastąpi dnia 30.03.2020 r

**8. Zawarcie umowy**

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

**9. Warunki zmiany umowy**

a) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna w sytuacji gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;

- zmiana umowy zawartej z IP (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi) implikuje zmianę harmonogramu realizacji lub zakresu umowy z Dostawcą.

**10. Informacje dodatkowe**

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

b) Dodatkowych informacji udziela Maciej Maciejewski (511 488 900). Informacje wiążące udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

c) Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie stosownej adnotacji w treści składanej oferty.

d) W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny oferty.

e) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający na prawo odrzucić taką ofertę.

f) W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.

g) Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielania zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielania zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

i) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem , drogą elektroniczną lub listownie o wynikach wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy zgodną ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego postępowania.

j) Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.

k) Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę do jednego ogłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub/i wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub/i oferty częściowej lub/i wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.

l) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

m) Zamawiający zastrzega prawo do nieodpowiadania na pytania oferentów złożone po 24.03.2020

**11. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup **Chromatografu GC/MS** zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 12)

Wspólny słownik zamówień CPV

Kod CPV: 38432210-7

Nazwa kodu CPV: Chromatografy gazowe

**12. Opis przedmiotu zamówienia**

**Chromatograf GC/MS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| p. | Parametr | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać czy tak, możliwy dodatkowy opis parametru wykraczającego poza wymagania minimalne) |
| 1. | Chromatograf gazowy, dwukanałowy z selektywnym detektorem mas, przystosowany do pracy z kolumnami kapilarnymi typu „fast”. | Tak |  |
| 2. | Piec chromatografu gazowego:  - Temperatura pracy minimum +10°C od temperatury otoczenia do minimum +400°C.  - Maksymalna szybkość grzania: nie mniej niż 50°C/min  - Chłodzenie od temperatury maksymalnej do 50°C nie dłużej niż 5 minut  - Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym  - Możliwość programowania minimum 3 narostów przepływu/ciśnienia  - Minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy  - Urządzenie dostarczone z zestawem rurek i złączek umożliwiających podłączenie do źródła gazu wraz z reduktorem dwustopniowym | Tak |  |
| 3. | Dozownik S/SL:  - Dozownik typu split/splitless (zakres do 150psi) z elektroniczną kontrolą pneumatyki.  - Zakres nastawy temperatury nie węższy niż 50-350°C | Tak |  |
| 4. | Dozownik typu PTV z jednostką z jednostką do termodesorbcji kompatybilną z przedmiotowym dozownikiem do analiz SBSE zawierający:  - min 10 ruchomych elementów sorpcyjnych pokrytych jednoskładnikową fazą PDMS  - min 10 ruchomych elementów sorpcyjnych pokrytych dwuskładnikową fazą | Tak |  |
| 5. | Detektor  - Kwadrupolowy analizator mas – jonizacja elektronowa – kwadrupol z możliwością wygrzewania do 200°C. Kwadrupol z kwarcu pokrytego metalem szlachetnym np. złotem.  - Maksymalna temperatura źródła jonów nie mniej niż 260°C  - Zakres masowy detektora do 1000u  - Pompa turbomolekularna min 250 l/s  - Szybkość skanowania nie mniej niż 1000 amu/sec  - miernik próżni |  |  |
| 6. | Zestaw do manualnego SPME z zestawem włókien w tym (minimum 3 włókna pokryte trójskładnikową fazą) | Tak |  |
| 7. | Najnowsza biblioteka widm NIST zawierająca widma typu MS, z możliwością aktualizacji w okresie gwarancji urządzenia | Tak |  |
| 8. | Zestaw komputerowy do analizy danych złożony z monitora co najmniej 24” oraz jednostki centralnej klasy PC o parametrach umożliwiających pełną współpracę z oprogramowaniem oraz oferowanymi urządzeniami, wyposażonej w pamięć masową opartą o macierz RAID 1 oraz 64 bitowy system operacyjny zawierający sterowniki umożliwiające komunikacje z oferowanymi urządzeniami w oparciu o Ethernet (LAN) | Tak |  |
| 9. | Gwarantowane poprawne działanie zestawu przy odległości chromatograf – PC nie mniej niż 20m. | Tak |  |
| 10. | Oprogramowanie użytkowe do sterowania systemem umożliwiające zbieranie sygnałów z detektora umożliwiające analizę ilościową i jakościową, zbierające dane służące do opracowania i generowania raportów, a także dające możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny | Tak |  |
| 11. | Autosampler do próbek ciekłych min 12 próbek |  |  |
| 12. | Zestaw instalacyjny do chromatografu obejmujący:  - elektroniczną pipetę do przygotowywania próbek;  - kolumnę polarną (WAX) do analiz typu fast o długości 10m;  - standardowa kolumna typu WAX.  - min 2 strzykawki o pojemności 1µl do autosamplera;  - min 4 strzykawki o pojemności 1µl do nastrzyków ręcznych;  - zestaw min. 5 wkładów do dozownika S/SL (umożlwiających analizę w trybie split);  - zestaw min. 100 sept do dozownika S/SL;  - zestaw min 10 o-ringów do linera do dozownika S/SL;  - zestaw min 20 ferul do MS (grafitowo-vespelowe);  - zestaw min 2 nakrętek do kolumny kapilarnej;  - zestaw 2 zapasowych filamentów;  - zestaw 2 wkładów (linerów) do SPME;  - zestaw min 20 uszczelek do oferowanej kolumny 10m.  - zestaw min 20 uszczelek do standardowej kolumny 30m. | Tak |  |
| 13. | Gwarancja dla zestawu minimum 12 miesięcy z uwzględnieniem bez kosztowej obsługi w okresie gwarancji wraz z jednym przeglądem w trakcie trwania gwarancji. | Tak |  |
| 14. | Zestaw podtrzymujący zasilanie w przypadku wyłączenia prądu do minimum 10 minut | Tak |  |
| 15. | Maksymalny pobór mocy zestawu 6 kVa | Tak |  |
| 16. | Zasilanie całego zestawu 230V/50Hz | Tak |  |

Parametry oznaczone „Tak” są parametrami niezbędnymi, których spełnienie warunkuje przyjęcie oferty do oceny

Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert.

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium

1. Cena Waga 90
2. Okres gwarancji Waga 10

Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania 100. Punkty cząstkowe zaokrąglane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów**

Ad.1 Kryterium „cena”

Ocena wg kryterium ceny – ranga kryterium 90%

|  |  |
| --- | --- |
| Cena najniższa | x waga kryterium „cena” |
| Cena oferowana |

Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Oferentów cenę netto w PLN. Jeżeli kwota będzie opiewać na inną walutę niż złoty polski, wówczas zamawiający, dla celów wyboru oferty, przeliczy ją na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego rozpatrywania ofert.

Ad.2 Kryterium „Okres gwarancji”

Zestawienie ocenianych warunków serwisu i gwarancji zawiera tabela poniżej. Warunki gwarancji i serwisu podlegają ocenie wg skali w tabeli. Maksymalną cząstkową ocenę otrzymuje najlepsza oferta.

| L.p. | Wymagane warunki | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji – całe urządzenie bez części eksploatacyjnych | 12 miesięcy – 0 pkt  24 i więcej miesięcy – 10pkt |
|  | SUMA | 0-10 |

Ocena wg kryterium okres gwarancji – ranga kryterium 10%

Punkty za kryterium „okres gwarancji” będą obliczane wg wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkty uzyskane | x | Waga kryterium „ okres gwarancji” |
| Maksymalna ilość punktów (10) |

Sumaryczna ilość punktów = ilość punktów uzyskana w ramach kryterium „cena” + ilość punktów uzyskana w ramach kryterium „okres gwarancji”.